규  격  서

관세분류번호 H. S. NO	품목번호 ITEM NO.	품목 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
		체외충격파쇄석기	식	1

A. 특징 및 장점

1. 편향코일(FLAT COIL) 충격파 발생 및 충격파 렌즈 집속 방식

2. X선 투시 장치 및 한대의 모니터로 실시간 결석 확인 가능

3. 장비 CONTROL 전용 VIEWER PROGRAM 탑재

4. 환자 관리를 위한 데이터 베이스 자체 저장 가능

5. PACS 및 OCS와 연동 가능

6. FDA(미식품의약국) 승인을 획득

B. 사양 (동등사양 또는 이상)

1. 충격파 발생 장치

1) 충격파 발생 방법 : ELECTRO-MAGNETIC TYPE(FLAT COIL TYPE)

2) 충격파 집속 방식 : 렌즈 집속 방식

3) 초점 거리: 140mm 또는 이상

4) 충격파 압력의 세기 : 800bar 또는 이상(평균)

5) 충격파 세기의 조절 단계:  4단계 조절

6) 유효 가능한 전압의 범위: 0-20KV 또는 이상

2. X선 투시 장치 및 영상 처리 장치

1) 형식 : ESWL 과 일체형

2) 고압 발생 장치의 형태: 타겟 로테이팅 튜브

3) TUBE 내구성(HEATING UNIT) : 300,000만 HIU 또는 이상

4) 영상관의 크기: 9인치(4.5", 6", 9" 조절 가능)

5) 최대 투시 전류: 20mA 이상(증폭 모드 포함)

6) 지지대의 회전 각도: 양방향 30 도 또는 이상

3. 중앙 조절 장치

1) PC BASE CONTROL 방식(자체 제어 PROGRAM 포함)

2) 운영체제(OS) : Windows 7 이상

3) 모니터의 크기: 23인치 LED 이상

4) 제어 장치에 포함되어 있는 기능

- 충격파 발생 간격 조작 기능(분당 충격파 발진 회수 조절)

- 충격파 세기 조절 기능

- X선의 관전압 및 관전류의 조절

- 시술 테이블 조절

- 워터 인 / 아웃 조절

5) ESWL 전용 Software Program 탑재

- Image 후처리 기능(Image Processing 기능)

- DICOM Image 생성 기능(PACS 연동 기능)

- ABS(Auto Brightness control System) 기능

4. 다기능 치료용 테이블

1) 테이블 상판의 크기: 2100x 600 또는 이상

2) 모터 구동에 의한 6방향 테이블: 리모트 콘트롤 및 유선 콘트롤

3) 수직 이동 범위: 27cm 또는 이상

4) 수평 이동 범위: 10cm 또는 15cm

5) 좌우 이동 범위: 10cm 또는 15cm

5. 원격 접속 기능

1) 원격 접속을 통한 고장 진단 및 A/S 기능

2) 원격 접속을 통한 소프트웨어 업그레이드 기능

C. 구성

1. 충격파 발생 장치

1) 충격파 발생부(제네레이터) : 1SET

2) 충격파 발생부(마그네틱 헤더) : 1SET

3) 충격파 발생 지지부(MAIN BODY) : 1SET

4) 증류수 순환 장치(WATER TANK) : 1SET

2. X-선 투시 장치

1) 9인치 이미지 증폭관 장치 : 1SET

2) X-선 발생 장치(TARGET Rotating Tube) : 1SET

3) U 암식 X선 관구 및 광증폭관 지지 장치 : 1SET

3. 중앙 조절 장치

1) OPERATION SYSTEM : 1SET

2) 장비 연동 PC : 1SET

3) 32" LED 모니터 : 1SET

4) 전용 키보드 및 마우스 : 각 1EA

5) 환자 안정용 헤드셋, 스피커 : 각 1EA

6) 시술자 의사 전달용 마이크 : 1EA

7) 풋스위치 : 1EA

4. 치료용 테이블

1) 테이블 지지 장치 : 1SET

2) 전기 구동 장치 : 1SET

3) 상판 및 메트리스 : 1SET

5. 기본 구성품 및 소모품

1) 멤브레인 : 1EA

2) 작동 매뉴얼 : 1부

D. 기타사항

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 한다.

2. 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 이루어진다.

3. 무상보수 수리기간중 병원의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을      필요로 할 경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어져야 한다.

4. 공급자(계약자)는 장비설치 후 설치완료일부터 5년간 무상수리가 적용되어야 한다.

5. 무상보수 수리기간 중 공급 된(납품 된)장비의 부속품이 단종 될 경우에 동등사양 또는 이상의 부품으로 무상교체가 이루어져야 한다.